通用-中位机-下位机通讯协议
修订记录
版本	内容	时间	修订人	备注
V01.00.0001	1、初始版本	2022.10.18	杨景辉
V01.00.0002	1、添加蜂鸣器调试协议 0xD0C1	2022.10.25	杨景辉

# 一、通讯流程
   应用协议完整的通讯流程如下：
   1）发送帧：由上位机发起控制。
   2）应答帧（可选）：下位机回应，针对结果返回较晚的指令。若上位机在指定时间内没有检测到应答，最多还会启动2次重发指令操作。
   3）结果帧：下位机回应结果（数据包（data））。

# 二、通讯协议格式
## 1、总协议
标志	帧头	执行编号(ID)	模块编号	Length	命令	状态	参数	CRC	帧尾
大小	2Bytes	2Bytes	2Bytes	2Bytes	2Bytes	2Bytes	nBytes	1Bytes	2Bytes
说明	0xBFBA	ID	模块ID	命令+状态+参数+	指令	状态	数据	校验除帧头帧尾及CRC本身	0xEAEF

1）帧头：区分字符流中的打印日志与帧包，因而帧头务必用不可打印字符编码。
2）执行编号(ID)：为了兼容高并发执行的系统，下位机回包ID位保持一致。
3）模块编号: 从时序的角度考虑，如果一个硬件板卡有多个组件，那是硬件板卡内部处理调度。 目前流水线上一个模组对应着一个硬件板卡，所以模块编号跟can id 是一一对应的关系。
4）状态：记录通讯状态中位机下发0x0000。
5）Length：记录真实的数据长度，包括指令CMD、状态、数据nBytes，帧越长，风险系数就越大，这里约定协议的长度不超过1000字节。
6）nBytes：n个字节，自定义数据。
7）CRC：冗余校验位，从“执行编号”开始至“校检”前，字节进行异或校检。
8）帧尾：【可不用，预留是为了方便人工检验帧信息】务必用不可打印字符编码。

下位机向上发的数据包状态如下：
下位机
分类	ACK	Success		Abnormal
		执行成功	执行失败		指令错误	执行成功	主动
状态	0x0001	0x0002	0x0003		0x0004	0x0005	0x0006

### 1)ACK（应答帧）
标志	帧头	执行编号(ID)	模块编号	Length	命令	状态	参数	CRC	帧尾
大小	2Bytes	2Bytes	2Bytes	2Bytes	2Bytes	2Bytes	nBytes	1Bytes	2Bytes
说明	0xBFBA	与发包同	与发包同	4	与发包同	0x0001	/	校验除帧头帧尾及CRC本身	0xEAEF

### 2)Done（结果帧）
标志	帧头	执行编号(ID)	模块编号	Length	命令	状态	参数	CRC	帧尾
大小	2Bytes	2Bytes	2Bytes	2Bytes	2Bytes	2Bytes	nBytes	1Bytes	2Bytes
说明	0xBFBA	与发包同	与发包同	4	与发包同	2：执行成功	根据需要	校验除帧头帧尾及CRC本身	0xEAEF
						3：执行失败	/
						4：指令错误

### 3)Data_Active（0xEXXX）
标志	帧头	执行编号(ID)	模块编号	Length	命令	状态	参数	CRC	帧尾
大小	2Bytes	2Bytes	2Bytes	2Bytes	2Bytes	2Bytes	nBytes	1Bytes	2Bytes
说明	0xBFBA	0xFFFF	模块 ID	命令+ / 状态+ / 参数+	指令	0x0006	数据	校验除帧头帧尾及CRC本身	0xEAEF

## 2、CAN协议
CAN拼包	CAN ID
	[28:26]	[25:18]	[17:10]	[9:5]	[4:0]
	保留	接收板卡ID	发送板卡ID	总包数	当前包数
	主板板卡ID较小时可以回包仲裁优先

CAN ID 设置	Host中位机	0x30
	20路电机驱动板卡	0x31

## 3、CRC校验代码
unsigned char GetCRC_Value(unsigned char* pData, unsigned char dataLength) / { / unsigned char CRC_Value = 0; / unsigned char currentByte = 0; / for(int i = 0; i < (dataLength - 1); i++) / { / currentByte = pData[i]; / for (int j = 0; j < 8; j++) / { / if ((CRC_Value >> 7) ^ (currentByte & 0x01)) / { / CRC_Value = (CRC_Value << 1) ^ 0x07; / } / else / { / CRC_Value = (CRC_Value << 1); / } / currentByte = currentByte >> 1; / } / } / return CRC_Value; / }

# 三、中位机-20路驱动板通信协议
## 1、下发类（0xAXXX）
注：回复为ACK与Done

### 0）系统功能下发（0xA00X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xA001	系统软件复位	4+2	Bytes[0-3]：具体版本号 / Byte[4-5]：功能时序包总数	/
0xA002	系统时间同步	2+1+1+1+1+1+2	Bytes[0-1]：年 / Bytes[2]：月 / Bytes[3]：日 / Bytes[4]：时 / Bytes[5]：分 / Bytes[6]：秒 / Bytes[7-8]：毫秒	/

### 1）功能时序下发（0xA01X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xA011	时序下载开始	4+2	Bytes[0-3]：具体版本号 / Byte[4-5]：功能时序包总数	/
0xA012	功能时序头	2+2	Bytes[0-1]：功能时序ID / Bytes[2-3]：时序指令总数	/
0xA013	功能时序体	2+4+2+n	Bytes[0-1]：动作序号（0开始） / Bytes[2-5]：起始时间/10ms / Bytes[6-7]：工期 /10ms / Bytes[8-n]: 对接具体的协议	/
0xA014	功能时序尾	2+2	Byte[0-1]：功能时序ID / Byte[2-3]：时序指令总数	/
0xA015	时序下载结束	4+2	Byte[0-3]：具体版本号 / Byte[4-5]：功能时序包总数	/
0xA016	时序执行开始	2+1	Byte[0-1]：功能时序ID / Byte[2]：功能时序UID	/
0xA017	时序执行停止
0xA018	时序执行继续

### 2）组合动作下发（0xA02X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xA021	组合动作下载开始	4+2	Bytes[0-3]：具体版本号 / Bytes[4-5]：功能时序包总数	/
0xA022	组合动作头	2+2	Bytes[0-1]：组合动作ID / Bytes[2-3]：组合指令总数	ID 映射：见 ID 映射表
0xA023	组合动作体	2+2+4*n	Bytes[0-1]：动作序号（0开始） / Bytes[2-3]：映射函数ID / Bytes[4-(4*n+3)]：函数参数 4*n
0xA024	组合动作尾	2+2	Bytes[0-1]：组合动作ID / Bytes[2-3]：组合指令总数
0xA025	组合动作下载结束	4+2	Bytes[0-3]：具体版本号 / Bytes[4-5]：组合动作包总数	/
0xA026	组合动作执行开始	2+1+4+1+4*n	Bytes[0-1]：功能时序ID / Bytes[2]：功能时序UID / Bytes[3-6]：超时时间ms / Bytes[7]：参数个数 / Bytes[8-n]：参数 4*n	ID 映射：见 ID 映射表
0xA027	组合动作执行停止	2+1	Bytes[0-1]：功能时序ID / Bytes[2]：功能时序UID
0xA028	组合动作停止所有	/	/	/

### 3）IAP升级（0xA03X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xA030	进入bootLoader模式	/	/	数据段带数据包编号
0xA031	传输开始	4	Bytes[0-3]：文件大小/字节
0xA032	传输数据段	4 + n / n <= 100	Bytes[0-3]：传输进度序号（1-n） / Bytes[4-n]：数据字节数
0XA033	传输结束	4	Bytes[0-3]：文件大小/字节

### 4）打印机组合动作（0xA04X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xA040	打印机复位	/		必须先复位才能正常工作
0xA041	打印头就位	/		打印头到达玻片位，等待开始打印的同步信号
0xA042	发送打印数据	N	Byte0: / 第几行打印 / Byte1~N: / 文本数据	1.文本数据最大长度为16字节。
0XA043	更换碳带	1	Byte0: / 0:准备更换 / 1:完成更换
0XA044	回收碳带	1	Byte0:	运行一次自动停止回收动作
0xA045	发送二维码数据	N	Byte0: / 预留 / Byte1~N: / 二维码数据	二维码数据最大长度为20字节。
0xA046	发送条码数据	N	Byte0: / 预留 / Byte1~N: / 条码数据	条码类型为 EAN13，数据最大长度为12字节。

### 5）字库升级（0xA05X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xA051	传输开始	4+1+n / n <= 50	Bytes[0-3]：文件大小/字节 / Bytes[4]：校验文件名长度 / Bytes[5-n]：文件名	文件名最大50个字节 / 可以选择校验长度
0xA052	传输数据段	4 + n / n <= 100	Bytes[0-3]：传输进度序号（1-n） / Bytes[4-n]：数据字节数
0XA053	传输结束	4+1+n / n <= 50	Bytes[0-3]：文件大小/字节 / Bytes[4]：校验文件名长度 / Bytes[5-n]：文件名

## 2、设置类（0xBXXX）
注：回复为ACK与Done
### 1）管道（0xB01X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xB011	采样周期	1+2	Bytes[0]：通道ID / Bytes[1-2]：/10ms	ID 映射：见 ID 映射表
0xB012	判断周期
0xB013	气泡判别阈值		Bytes[0]：通道ID / Bytes[1-2]：阈值 0-4096
0xB014	空管判别阈值		Bytes[0]：通道ID / Bytes[1-2]：阈值 0%-100%
0xB01A	管道总设置	1+2+2+2+2	Bytes[0]：通道ID / Bytes[1-2]：采样周期/10ms / Bytes[3-4]：判断周期/10ms / Bytes[5-6]：气泡判别阈值(0-4096) / Bytes[7-8]：气泡占比阈值0%~100%

### 2）步进电机（0xB02X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xB021	电机细分	1+2	Bytes[0]：电机ID / Bytes[1-2]：1/2/4/8/16/32/64/128/256	ID 映射：见 ID 映射表
0xB022	运行和保持电流	1+1+1	Bytes[0]：电机ID / Bytes[1]：保持等级0-31默认等级3 / Bytes[2]：运行等级0-31默认等级9
0xB023	电机单个坐标	1+1+4	Bytes[0]：电机ID / Bytes[1]：位置号 / Bytes[2-5]：位置坐标
0xB024	电机所有坐标	1+1+4*n	Bytes[0]：电机ID / Bytes[1]：坐标位置个数n / Bytes[2-4*n+1]：每个坐标 4 个字节
0xB025	码盘电机间距	1+4	Bytes[0]：电机ID / Bytes[1-4]：码盘间距
0xB026	电机限位光耦	1+1+1*n	Bytes[0]：电机ID / Bytes[1]：限位光耦个数 / Bytes[2-1*n+1]：限位光耦号
0xB027	电机速度	1+2+2+2	Bytes[0]：电机ID / Bytes[1-2]：复位速度 / Bytes[3-4]：起始速度 / Bytes[5-6]：最大速度
0xB028	电机行程	1+2+2+2+2+4	Bytes[0]：电机ID / Bytes[1-2]：预复位行程 / Bytes[3-4]：过冲行程 / Bytes[5-6]：加速行程 / Bytes[7-8]：减速行程 / Bytes[9-12]：最大行程
0xB029	电机复位	1+1+1+1	Bytes[0]：电机ID / Bytes[1]：复位方向 / Bytes[2]：复位光耦 / Bytes[3]：复位光耦触发电平
0xB02A	电机堵转阈值	1+1	Bytes[0]：电机ID / Bytes[1]：电机堵转阈值
0xB02B	电机复位过冲	1+2	Bytes[0]：电机ID / Bytes[1-2]：复位过冲步数

### 3）光耦（0xB03X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xB031	检测到的状态	1+1	Bytes[0]：光耦ID / Bytes[1]：状态，1高电平，0低电平	ID 映射：见 ID 映射表

### 4）内部Flash（0xB04X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xB041	数据保存	/	/	RAM 数据写入到 Flash
0xB042	数据回读	/	/	Flash 数据写入到 RAM

### 5）外部Flash（0xB05X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xB051	数据保存	/	/	RAM 数据写入到 Flash
0xB052	数据回读	/	/	Flash 数据写入到 RAM

### 6）泵（0xB06X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xB061	PWM频率	1+4	Bytes[0]：泵ID / Bytes[1-4]：频率	ID 映射：见 ID 映射表
0xB062	PWM占空比	1+1	Bytes[0]：泵ID / Bytes[1]：百分比

### 7）温度（0xB07X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xB071	PID数值	1+2+2+2	Bytes[0]：温度序号 / Bytes[1-2]:P值 （3700 表示 37.00） / Bytes[3-4]:I值 （3700 表示 37.00） / Bytes[5-6]:D值 （3700 表示 37.00）	ID 映射：见 ID 映射表
0xB072	目标值和阈值	1+2+2	Bytes[0]：温度序号 / Bytes[1-2]:目标值 （3700 表示 37.00） / Bytes[3-4]:阈值 （3700 表示 37.00）

### 8）液位检测（0xB08X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xB081	液面状态电容值	1+4	Bytes[0]：通道号 / Bytes[1-4]: 电容值（float）	ID 映射：见 ID 映射表
0xB082	触发液面电容差	1+4	Bytes[0]：通道号 / Bytes[1-4]: 电容值（float）

### 9）写RFID（0xB09X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xB091	写RFID块	1+1+16	Bytes[0]：RFID ID / Bytes[1]：RFID块编号 / Bytes[2-17]:RFID块数据	ID 映射：见 ID 映射表

### 写称重板初始值（0xB0AX）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xB0A1	设置单个沉重板初始值	1	Bytes[0]：通道ID	ID 映射：见 ID 映射表
0xB0AA	设置所有沉重板初始值	1	Bytes[0]：通道个数	ID 映射：见 ID 映射表

### 超声波（0xB0BX）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xB0B1	设置超声波功率值	1	Bytes[0]：通道ID / Bytes[1-2]：功率值	ID 映射：见 ID 映射表
0xB0B2	设置超声波启停	1	Bytes[0]：通道ID / Bytes[1]：0：停止 1：启动	ID 映射：见 ID 映射表
0xB0BA	设置所有超声波板功率值	1	Bytes[0]：通道个数 / Bytes[1-2]：功率值	ID 映射：见 ID 映射表

### 打印机（0xB0CX）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xB0C1	打印模版设置	1	Byte0: / 0：打印文本数据 / 1：打印文本数据 + 二维码 / 2: 打印文本数据 + 条码
0XB0C2	打印位设置	2	Byte0-Byte1: / 位置
0XB0C3	打印灰度设置	1	Byte0: / 灰度值
0XB0C4	碳带回收步距设置	1	Byte0: / 步距值
0XB0C5	打印角度设置	1	Byte0: / 0: 0度 / 1: 90度 / 2: 180度
0xB0C6	二维码码制设置	1	Byte0:
0xB0C7	条码码制设置	1	Byte0:
0xB0C8	等待位设置	2	Byte0-Byte1: / 位置

## 3、查询类（0xCXXX）
注：回复为ACK与Data_Passive
### 1）温度查询（0xC01X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xC011	查询单个温度	1	Bytes[0]：通道ID	ID 映射：见 ID 映射表
0xC012	查询PID参数	1	Bytes[0]：通道ID
0xC01A	查询所有温度	1	Bytes[0]：依次查询个数

### 2）气压查询（0xC02X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xC021	查询单个浮子状态	1	Bytes[0]：通道ID	ID 映射：见 ID 映射表
0xC02A	查询所有浮子状态	1	Bytes[0]：依次查询个数

### 3）浮子查询（0xC03X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xC031	查询单个浮子状态	1	Bytes[0]：浮子ID	ID 映射：见 ID 映射表
0xC03A	查询所有浮子状态	1	Bytes[0]：依次查询个数

### 4）步进电机查询（0xC04X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xC041	查询电机单个坐标	1+1	Bytes[0]：电机ID / Bytes[1]：位置号	ID 映射：见 ID 映射表
0xC042	查询电机所有坐标	1+1	Bytes[0]：电机ID / Bytes[1]：坐标数量
0xC043	查询码盘电机间距	1	Bytes[0]：电机ID
0xC044	查询电机复位过冲量	1	Bytes[0]：电机ID

### 5）光耦状态查询（0xC05X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xC051	查询单个光耦状态	1	Bytes[0]：光耦序号ID	ID 映射：见 ID 映射表
0xC05A	查询所有光耦状态	1	Bytes[0]：依次查询个数

### 6）功能时序查询（0xC06X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xC061	查询功能时序版本	/	/	/

### 7）组合动作查询（0xC07X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xC071	查询组合动作版本	/	/	/
0xC072	组合动作查询运行状态	/	/	/

### 8）编码器查询（0xC08X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xC081	查询单个编码器数值	1	Bytes[0]：编码器序号ID	ID 映射：见 ID 映射表
0xC08A	查询所有编码器数值	1	Bytes[0]：依次查询编码器个数

### 9）转速查询（0xC09X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xC091	查询步进电机转速	1	Bytes[0]：电机ID	ID 映射：见 ID 映射表
0xC092	查询直流电机转速	1	Bytes[0]：电机ID

### 10）泵参数查询（0xC0AX）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xC0A1	查询泵频率和占空比	1	Bytes[0]：泵ID	ID 映射：见 ID 映射表

### 11）ADC查询（0xC0BX）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xC0B1	单通道数据单次采集	1	Bytes[0]：ADC通道	ID 映射：见 ID 映射表
0xC0B2	单通道持续定时采集	1+4+4	Bytes[0]：ADC通道 / Bytes[1-4]：采集间隔时间 / Bytes[5-8]：采集数据次数
0xC0B3	单通道持续触发采集	1+4+4	Bytes[0]：ADC通道 / Bytes[1-4]：采集超时时间 / Bytes[5-8]：采集数据次数

### 12）系统状态查询（0xC0CX）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xC0C1	系统同步时间查询	/	/
0xC0C8	MCU软件版本查询	/	/
0xC0C9	FPGA 软件版本查询	/	/

### 13）液位检测（0xC0DX）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xC0D1	液面状态电容值	1	Bytes[0]：通道ID	ID 映射：见 ID 映射表
0xC0D2	触发液面电容差	1	Bytes[0]：通道ID

### 14）RFID（0xC0EX）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xC0E1	查询RFID ID	1	Bytes[0]：RFID ID	ID 映射：见 ID 映射表 / 每个块16个字节
0xC0E2	查询 RFID 块数据	1+1	Bytes[0]：RFID ID / Bytes[1]：数据块编号

### 称重查询（0xC0FX）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xC0F1	查询单个称重状态	1	Bytes[0]：通道ID	ID 映射：见 ID 映射表 / 每个块16个字节
0xC0FA	查询所有称重状态	1	Bytes[0]：依次查询

### 超声波查询（0xC11X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xC111	查询单个超声波板最佳工作频率	1	Bytes[0]：通道ID / Bytes[1-2]：最佳工作频率	ID 映射：见 ID 映射表 / 每个块16个字节
0xC11A	查询所有称超声波板最佳工作频率	1	Bytes[0]：依次查询 / Bytes[1-2]：最佳工作频率

### 打印机查询（0xC12X）

命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xC121	检测到的状态	1+1	Bytes[0]：光耦ID / Bytes[1]：状态，1高电平，0低电平	ID 映射：见 ID 映射表
0xC122	打印头温度	1	Bytes[0]：温度
0xC123	打印位	2	Byte0-Byte1: / 位置
0xC124	打印灰度	1	Byte0: / 灰度值
0xC125	碳带回收步距	1	Byte0: / 步距值
0xC126	打印角度	1	Byte0: / 0: 0度 / 1: 90度 / 2: 180度
0xC127	等待位	1	Byte0-Byte1: / 位置

### 查询回复汇总
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明
0xC011	查询单个温度	1+2	Bytes[0]：温度序号 / Bytes[1-2]: 温度值 （浮点值，即3700 表示 37.00）
0xC012	查询PID参数	1+2+2+2+2+2	Bytes[0]:温度序号 / Bytes[1-2]:目标值 （浮点值，即3700 表示 37.00） / Bytes[3-4]:阈值 （浮点值，即3700 表示 37.00） / Bytes[5-6]:P值 （浮点值，即3700 表示 37.00） / Bytes[7-8]:I值 （浮点值，即3700 表示 37.00） / Bytes[9-10]:D值 （浮点值，即3700 表示 37.00）
0xC01A	查询所有温度	1+2*n	Bytes[0]:保留查询的温度数量 / Bytes[1 – 2*n]:根据查询的温度数量以及序号依次填充
0xC021	查询单个气压	1+2	Bytes[0]: 气压序号 / Bytes[1-2]: 气压值
0xC02A	查询所有气压	1+2*n	Bytes[0]:保留查询的气压数量 / Bytes[1 – 2*n]:根据查询的气压数量以及序号依次填充
0xC031	查询单个浮子开关	1+1	Bytes[0]: 浮子序号 / Bytes[1]: 0没触发 1触发
0xC03A	查询所有浮子开关	1+n	Bytes[0]:保留查询的浮子数目 / Bytes[1 - n]:根据查询的浮子数量以及序号依次填充
0xC041	查询电机单个坐标	1+1+4	Bytes[0]: 电机号 / Bytes[1]: 位置号 / Bytes[2 - 5]: 位置坐标
0xC042	查询电机所有坐标	1+1+4*n	Bytes[0]: 电机号 / Bytes[1]: 坐标数量 / Bytes[2 - n]: 坐标位置依次填充
0xC043	查询码盘电机间距	1+4	Bytes[0]:电机序号 / Bytes[1-4]：码盘间距
0xC044	查询电机复位过冲	1+2	Bytes[0]:电机序号 / Bytes[1-2]：复位过冲行程
0xC051	查询单个光耦状态	1+1	Bytes[0]:光耦序号 / Bytes[1]:0 表示没触发 1表示触发
0xC05A	查询所有光耦状态	1+n	Bytes[0]:保留查询的光耦数目 / Bytes[1 - 4]：bit 31-0 = 光耦31-0 / Bytes[5 - 8]：bit 9-0 = 光耦41-32
0xC061	查询功能时序版本	11	Bytes[0-10]:固定长度字符串 (例如：V01.00.0001）
0xC071	查询组合动作版本	11	Bytes[0-10]:固定长度字符串 (例如：V01.00.0001）
0xC072	组合动作查询运行状态	1+4*n	Bytes[0]：正在运行任务数 / Bytes[1-n]：4*n，4字节数据高16位功能Id，低16位Uid
0xC081	查询单个编码器数值	1+4	Bytes[0]:编码器序号 / Bytes[1-4]：编码器当前数值
0xC08A	查询所有编码器数值	1+4*n	Bytes[0]:保留查询的编码器个数 / Bytes[1 – 4*n]:根据查询的编码器个数以及序号依次填充
0xC091	查询步进电机转速	1+4	Bytes[0]:电机序号 / Bytes[1-4]：转速
0xC092	查询直流电机转速	1+4	Bytes[0]:电机序号 / Bytes[1-4]：转速 (浮点数float)
0xC0A1	查询泵频率和占空比	1+4+2	Bytes[0]:泵序号 / Bytes[1-4]:PWM频率 / Bytes[5-6]:PWM占空比
0xC0B1	单通道数据单次采集	1+4	Bytes[0]：ADC通道 / Bytes[1-4]：采集数据次数
0xC0B2	单通道持续定时采集	1+4+4*n	Bytes[0]：ADC通道 / Bytes[1-4]：采集数据次数 / Bytes[5-n]：采集数据依次填充
0xC0B3	单通道持续触发采集	1+4+4*n	Bytes[0]：ADC通道 / Bytes[1-4]：采集数据次数 / Bytes[5-n]：采集数据依次填充
0xC0C1	系统同步时间查询	2+1+1+1+1+1+2	Bytes[0-1]：年 / Bytes[2]：月 / Bytes[3]：日 / Bytes[4]：时 / Bytes[5]：分 / Bytes[6]：秒 / Bytes[7-8]：毫秒
0xC0C8	MCU软件版本查询	11	Bytes[0-10]:固定长度字符串 (例如：V01.00.0001）
0xC0C9	FPGA软件版本查询	11	Bytes[0-10]:固定长度字符串 (例如：V01.00.0001）
0xC0D1	液面状态电容值	1+4	Bytes[0]：通道 / Bytes[1-4]:电容值
0xC0D2	触发液面电容差	1+4	Bytes[0]：通道 / Bytes[1-4]:电容值
0xC0E1	查询RFID ID	1+4	Bytes[0]：RFID ID / Bytes[1-4]:卡ID
0xC0E2	查询 RFID 块数据	1+1+16	Bytes[0]：RFID ID / Bytes[1]：RFID块编号 / Bytes[2-17]:RFID块数据
0xC0F1	查询单个称重状态	1	Bytes[0]：通道ID
0xC0FA	查询所有称重状态	1	Bytes[0]：依次查询

## 4、调试类（0xDXXX）
注：回复为ACK与Done
### 1）步进电机（0xD01X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明		备注
0xD010	预复位	1+2	Bytes[0]：电机ID / Bytes[1-2]：复位速度	ID 映射：见 ID 映射表
0xD011	复位
0xD012	正向运动	1+2+4	Bytes[0]：电机ID / Bytes[1-2]：运动速度 / Bytes[3-6]：行程步数
0xD013	反向运动
0xD014	绝对运动	1+2+4	Bytes[0]：电机ID / Bytes[1-2]：运动速度 / Bytes[3-6]：绝对步数
0xD015	绝对位置	1+2+1	Bytes[0]：电机ID / Bytes[1-2]：运动速度 / Bytes[3]：位置号
0xD016	两段加速正转	1+2+4+2+4	Bytes[0]：电机ID / Bytes[1-2]：第一段运行速度 / Bytes[3-6]：第一段运行步数 / Bytes[7-8]：第二段运行速度 / Bytes[9-12]：第二段运行步数
0xD017	两段加速反转
0xD018	两段减速正转
0xD019	两段减速反转
0xD01A	停止	1	Bytes[0]：电机ID

### 2）泵（0xD02X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xD021	控制单个泵	1+1	Bytes[0]：泵ID / Bytes[1]：0关 1开	ID 映射：见 ID 映射表
0xD02A	控制所有泵	1	Bytes[0]：0关 1开

### 3）阀（0xD03X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xD031	控制单个阀	1+1	Bytes[0]：阀 ID / Bytes[1]：0关 1开	ID 映射：见 ID 映射表
0xD03A	控制所有阀	1	Bytes[0]：0关 1开

### 4）直流电机（0xD04X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xD041	控制单个直流电机	1+1	Bytes[0]：直流电机 ID / Bytes[1]：0关 1开	ID 映射：见 ID 映射表
0xD04A	控制所有直流电机	1	Bytes[0]：0关 1开

### 5）扫码枪（0xD05X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明		备注
0xD051	打开扫码枪	1+4	Bytes[0]：扫码枪ID / Bytes[1-4]：等待条码时间ms	ID 映射：见 ID 映射表
0xD052	关闭扫码枪	1	Bytes[0]：扫码枪ID

### 6）风扇（0xD06X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明		备注
0xD061	打开风扇	1	Bytes[0]：风扇ID	ID 映射：见 ID 映射表
0xD062	关闭风扇

### 7）温度（0xD07X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明		备注
0xD071	开启温度PID调温	1	Bytes[0]：温度ID	ID 映射：见 ID 映射表
0xD072	关闭温度PID调温

### 8）空气泵（0xD08X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明		备注
0xD081	开启空气泵	1	Bytes[0]：空气泵ID	ID 映射：见 ID 映射表
0xD082	关闭空气泵

### 9）光耦（0xD09X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明		备注
0xD091	开启光耦状态监控	1+4	Bytes[0]：光耦ID / Bytes[1-4]:检测间隔时间ms	ID 映射：见 ID 映射表 / 检测间隔时间精度10ms
0xD092	关闭光耦状态监控	1	Bytes[0]：光耦ID

### 10）RFID（0xD0AX）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明		备注
0xD0A1	开启自动读卡	1	Bytes[0]：通道ID	ID 映射：见 ID 映射表
0xD0A2	关闭自动读卡	1	Bytes[0]：通道ID

### 11）打印机（0xD0BX）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明		备注
0xD0B1				ID 映射：见 ID 映射表
0xD0B2

### 12）蜂鸣器（0xD0CX）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明		备注
0xD0C1	开启蜂鸣器	1+4+4	Bytes[0]：蜂鸣器ID / Bytes[1-4]：运行周期ms / Bytes[5-8]：点亮时长ms	ID 映射：见 ID 映射表 / 运行周期 = 1000ms / 点亮时长 = 0ms / 蜂鸣器常闭
0xD0C2

## 5、上报类（0xEXXX）
### 0）统一故障（0xE00X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xE001	统一故障上报	1+1+1+2+1	Bytes[0]:首段码 / Bytes[1]:板卡ID / Bytes[2]:元器件/功能点 / Bytes[3-4]:元器件ID / Bytes[5]:异常类型	详细见故障列表
0xE002	统一故障上报v0.2	1+2+1+1+1+1	Bytes[0]:板卡ID / Bytes[1-2]:功能时序ID / Bytes[3]:检测序号/功能点 / Bytes[4]:元器件 / Bytes[5]:元器件ID / Bytes[6]:异常类型

### 1）步进电机异常（0xE01X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xE011	电机堵转	1	Bytes[0]: 电机ID	ID 映射：见 ID 映射表
0xE012	电机开路
0xE013	电机短路
0xE014	电机芯片温度过高
0xE015	电机复位超时没有检测到光耦

### 2）光耦（0xE02X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xE021	光耦状态变化	1+1	Bytes[0]：光耦ID / Bytes[1]：光耦当前状态	ID 映射：见 ID 映射表

### 3）组合动作（0xE03X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xE031	组合动作执行超时	2+1	Bytes[0-1]：功能时序ID / Bytes[2]：功能时序UID	ID 映射：见 ID 映射表

0xE032	组合动作指令错误上报	1+1+1+1+1	Bytes[0]:板卡ID / Bytes[1]:功能时序ID / Bytes[2]:功能时序UID / Bytes[3]:检测序号 / Bytes[4]:异常类型

### 4）中断触发（0xE04X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xE041	中断触发上报	1	Bytes[0]：中断线	ID 映射：见 ID 映射表
0xE042	中断后持续电平上报	1+4	Bytes[0]：中断线 / Bytes[1-4]：中断后电平持续时间

### 5）液路管道异常（0xE16X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xE161	管道气泡异常	1	Bytes[0]：管道ID	ID 映射：见 ID 映射表

### 6）扫码枪（0xE24X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xE241	上报条码信息	20	Bytes[0]：条码枪ID / Bytes[1-20]：20以内不定长	ID 映射：见 ID 映射表

### 7）夹爪状态（0xE25X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xE250	夹爪闭合状态	4	Bytes[0]：Board ID / Bytes[1]：Funtion ID / Bytes[2]：夹爪ID / Bytes[3]：1，夹爪闭合，0；夹爪打开

### 8）Can上报（0xE31X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xE310	Can上报调试信息	n < 128	Bytes[0-n]：调试信息字符串

### 9）中断上报（0xE31X）
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xE401	Can上报调试信息	n < 128	Bytes[0-n]：调试信息字符串

## 11、故障列表（0xE001）
首段码 / Bytes[0]	板卡ID / Bytes[1]	元器件/功能点 / Bytes[2]	元器件ID/功能点ID / Bytes[3-4]	异常类型 / Bytes[5]
17-下位机	当前发生故障 / 板卡CanId	01 - Can总线	详细发生故障的元器件编号或功能点编号	01 - CRC 校验异常
				02 - 通讯丢包
				03 - 通讯长度异常

		02 - 串口		01 - CRC 校验异常
				02 - 通讯丢包
				03 - 通讯长度异常

		03 - 内存		01 - 线程内存不足
				02 - 动态申请内存失败

		04 - 时序		01 - 下载失败
				02 - 执行失败

		05 - 电机		01 - 复位失败
				02 - 预复位失败
				03 - 复位后查询光耦异常
				04 - 异常丢步
				05 - 开路故障
				06 - 短路故障
				07 - 过温保护
				08 - 异常堵转
				09 - 运行出光耦失败

		06 - 光耦		01 - 异常遮挡
				02 - 异常未遮挡
				03 - 光耦电平不符合预期