## 工作表1
60901故障列表
		说明: / 1、测试过程中，存在1级故障(红色)，测试停止，待消除故障后，测试继续； / 2、测试过程中，存在2级故障(黄色)，不影响后续测试； / 3、3级故障(黄色，提示信息)对测试无影响！ / 故障代码:故障版本+故障等级+子系统+业务序号+细分业务					故障代码待收集信息后重新梳理排列，会按照功能划分； / 故障代码由上位机写入数据库，后期方便维护； / 下位机提供业务流程的具体步骤，方便远程定位； / 故障名称和故障处理措施(客户层面)由需求最后确认。
故障类型 / （bit0）	故障 / 等级 / (bit1)	子系统/板ID / (bit2~3)	业务名称/时序ID / (bit4~6)	具体原因/流程代码 / (bit7~8)	故障代码 / (自动生成)	Error_id / (内部)	故障名称	故障介绍(场景)	故障处理措施(客户层面)	Solution / 故障处理	solution-block / 是否阻塞	点击“消除故障”处理流程	处理方式(消除故障前)	处理方式(消除故障后)	软测验证方案	整测验证方案
2 运行故障	1（Ⅰ）	04 进样系统	801 自动进样器初始化失败	00:动作失败 / 01:出样区试管架满检测。 / 02:出样电机复位 / 04:开放急诊复位 / 05:皮带1复位 / 06:皮带2复位 / 99:动作超时	210480100	04801	自动进样器初始化失败	1、开机时，轨道内残留试管架，开机时会自动卸载残留试管架，但当卸载区满时，试管架无法卸载，导致报错；	1、清理卸载区试管架； / 2、点击“消除故障”; / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！	Boot_80	1	重新初始化	停止 自动进样	自动进样 正常进样	手动放置残留试管架	手动放置残留试管架
2 运行故障	1（Ⅰ）	04 进样系统	201 皮带1 复位 失败	00:动作失败 / 01:皮带复位 / 02:移动滑块间距 / 99:动作超时	210420100	04201	皮带1复位失败	1、轨道内异物残留，导致皮带走不到指定位置； / 2、皮带轴承打滑，皮带无法正常运行； / 3、轴承锁定螺丝松动。	1、请检查皮带轨道是否有异物； / 2、点击“消除故障”； / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！	cart1_Reset	1	皮带初始化	停止 自动进样	自动进样 正常进样	手动阻挡验证	手动阻挡验证
2 运行故障	1（Ⅰ）	04 进样系统	202 皮带1 传输试管架 至 入口处 失败	00:动作失败 / 99:超时	210420200	04202	皮带1传输试管架至入口处失败	1、试管卡住皮带，导致运动失败； / 2、阻力过大，触发堵转停止。	1、请检查皮带轨道是否有异物； / 2、点击“消除故障”； / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！	cart1_Reset	1	皮带初始化	停止 自动进样	自动进样 正常进样	手动阻挡验证	手动阻挡验证
2 运行故障	1（Ⅰ）	04 进样系统	203 皮带1 传输试管架 至 条码扫描位 失败	00:动作失败 / 99:动作超时	210420300	04203	皮带1传输试管架至条码扫描位失败	1、试管卡住皮带，导致运动失败； / 2、阻力过大，触发堵转停止。	1、请检查皮带轨道是否有异物； / 2、点击“消除故障”； / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！	cart1_Reset	1	皮带初始化	停止 自动进样	自动进样 正常进样	手动阻挡验证	手动阻挡验证
2 运行故障	1（Ⅰ）	04 进样系统	204 皮带1 传输试管架 至 测试位 失败	00:动作失败 / 99:动作超时	210420400	04204	皮带1传输试管架至测试位失败	1、试管卡住皮带，导致运动失败； / 2、阻力过大，触发堵转停止。	1、请检查皮带轨道是否有异物； / 2、点击“消除故障”； / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！	cart1_Reset	1	皮带初始化	停止 自动进样	自动进样 正常进样	手动阻挡验证	手动阻挡验证
2 运行故障	1（Ⅰ）	04 进样系统	205 皮带1 传输试管架 至 出试管架位 失败	00:动作失败 / 99:动作超时	210420500	04205	皮带1传输试管架至出试管架位失败	1、试管卡住皮带，导致运动失败； / 2、阻力过大，触发堵转停止。	1、请检查皮带轨道是否有异物； / 2、点击“消除故障”； / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！	cart1_Reset	1	皮带初始化	停止 自动进样	自动进样 正常进样	手动阻挡验证	手动阻挡验证
2 运行故障	1（Ⅰ）	04 进样系统	251 皮带2 复位 失败	00:动作失败 / 01:皮带复位 / 02:移动滑块间距 / 99:动作超时	210425100	04251	皮带2复位失败	1、轨道内异物残留，导致皮带走不到指定位置； / 2、皮带轴承打滑，皮带无法正常运行； / 3、轴承锁定螺丝松动。	1、请检查皮带轨道是否有异物； / 2、点击“消除故障”； / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！	cart2_Reset	1	皮带初始化	停止 自动进样	自动进样 正常进样	手动阻挡验证	手动阻挡验证
2 运行故障	1（Ⅰ）	04 进样系统	252 皮带2 传输试管架 至 入口处 失败	00:动作失败 / 99:动作超时	210425200	04252	皮带2传输试管架至入口处失败	1、试管卡住皮带，导致运动失败； / 2、阻力过大，触发堵转停止。	1、请检查皮带轨道是否有异物； / 2、点击“消除故障”； / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！	cart2_Reset	1	皮带初始化	停止 自动进样	自动进样 正常进样	手动阻挡验证	手动阻挡验证
2 运行故障	1（Ⅰ）	04 进样系统	253 皮带2 传输试管架 至 条码扫描位 失败	00:动作失败 / 99:动作超时	210425300	04253	皮带2传输试管架至条码扫描位失败	1、试管卡住皮带，导致运动失败； / 2、阻力过大，触发堵转停止。	1、请检查皮带轨道是否有异物； / 2、点击“消除故障”； / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！	cart2_Reset	1	皮带初始化	停止 自动进样	自动进样 正常进样	手动阻挡验证	手动阻挡验证
2 运行故障	1（Ⅰ）	04 进样系统	254 皮带2 传输试管架 至 测试位 失败	00:动作失败 / 99:动作超时	210425400	04254	皮带2传输试管架至测试位失败	1、试管卡住皮带，导致运动失败； / 2、阻力过大，触发堵转停止。	1、请检查皮带轨道是否有异物； / 2、点击“消除故障”； / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！	cart2_Reset	1	皮带初始化	停止 自动进样	自动进样 正常进样	手动阻挡验证	手动阻挡验证
2 运行故障	1（Ⅰ）	04 进样系统	255 皮带2 传输试管架 至 出试管架位 失败	00:动作失败 / 99:动作超时	210425500	04255	皮带2传输试管架至出试管架位失败	1、试管卡住皮带，导致运动失败； / 2、阻力过大，触发堵转停止。	1、请检查皮带轨道是否有异物； / 2、点击“消除故障”； / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！	cart2_Reset	1	皮带初始化	停止 自动进样	自动进样 正常进样	手动阻挡验证	手动阻挡验证
2 运行故障	2（Ⅱ）	04 进样系统	302 试管架进样区 推试管架 失败	00:动作失败 / 01:进样推入电机复位 / 02:回勾电机复位 / 03:试管架是否到位 / 99:动作超时	220430200	04302	试管架进样区推试管架失败	1、试管架歪斜，导致推爪推空； / 2、收到阻力，导致试管架推不到位。	1、请检查是否有异物； / 2、检查试管架是否摆正； / 3、点击“消除故障”。	LoadNewRack_101	1	再次尝试 推试管架	停止 自动进样	自动进样 正常进样	手动阻挡验证	手动阻挡验证
2 运行故障	1（Ⅰ）	04 进样系统	301 试管架进样区 推抓复位失败	00:动作失败 / 01:进样推入电机复位 / 02:回勾电机复位 / 99:动作超时	210430100	04301	试管架进样区推爪复位失败	1、异物阻塞，导致推爪无法复位。	1、请检查是否有异物； / 2、点击“消除故障”； / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！			推爪 复位	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	1（Ⅰ）	04 进样系统	352 试管架卸载区 推出试管架 失败	00:动作失败 / 01:出样区试管架满检测。 / 02:出样复位 / 99:动作超时	210435200	04352	试管架卸载区推出试管架失败	1、异物阻塞，导致无法推出试管架。	1、请检查是否有异物； / 2、点击“消除故障”； / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！			再次尝试 推出试管架	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	1（Ⅰ）	04 进样系统	351 试管架卸载区 推抓复位 失败	00:动作失败 / 01:出样复位 / 99:动作超时	210435100	04351	试管架卸载区推抓复位失败	1、异物阻塞，导致推爪无法复位。	1、请检查是否有异物； / 2、点击“消除故障”； / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！			推爪 复位	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	1（Ⅰ）	04 进样系统	402 封闭进样区 弹出封闭进样位 失败	00:动作失败 / 01:急诊电机复位 / 99:动作超时	210440200	04402	弹出封闭进样座失败	1、异物阻塞，导致封闭进样器无法弹出或弹出不到位。	1、请检查封闭进样位是否有异物； / 2、点击“消除故障”； / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！			封闭进样位 复位	封闭进样位 停止进样	封闭进样位 正常进样
2 运行故障	1（Ⅰ）	04 进样系统	401 封闭进样区 封闭进样位复位 失败	00:动作失败 / 01:急诊电机复位 / 99:动作超时	210440100	04401	封闭进样座复位失败	1、异物阻塞，导致封闭进样器无法收回。	1、请检查封闭进样位是否有异物； / 2、点击“消除故障”； / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！			封闭进样位 复位	封闭进样位 停止进样	封闭进样位 正常进样
2 运行故障	1（Ⅰ）	04 进样系统	100 旋转扫码电机 旋转异常	00:动作失败 / 01:旋转电机复位失败 / 02:旋转电机下压失败（未安装光耦） / 99:动作超时	210410000	04100	旋转扫码电机旋转异常	1、旋转扫码电机顶到试管，触发报警； / 2、旋转扫码点击固定螺丝松动，导致没有旋转。	1、点击“消除故障”； / 2、若故障依然存在，请联系客服服务部！			旋转电机 复位	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	1（Ⅰ）	04 进样系统	451 试管条形码 扫码枪异常（暂无）	00:动作失败 / 99:动作超时	210445100	04451	扫码装置异常	1、扫码枪通讯异常。	1、点击“消除故障”； / 2、若故障依然存在，请联系客服服务部！			轨道初始化	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	2（Ⅱ）	04 进样系统	001 试管架不匹配	00:试管架条码不匹配	220400100	04001	试管架不匹配	1、使用第三方试管架导致	1、自动卸载试管架			无	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	2（Ⅱ）	04 进样系统	010 卸载区试管架满	00:试管架满（对射光耦）	220401000	04010	卸载区试管架满	卸载试管架时，卸载区满	清理卸载区试管架，仪器将自动恢复。	RackExitFull_101		无	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	3（Ⅲ）	04 进样系统	002 启动时残留试管架	00:异常断电引起	230400200	04002	试管架残留	异常断电引起	自动处理			无	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	1（Ⅰ）	03 推片系统	801 推片模块初始化失败	00:动作失败 / 99:动作超时	210380100	03801	推片模块初始化失败		1、点击“消除故障”； / 2、若故障依然存在，请联系客服服务部！	Boot_80	1	重新初始化	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	2（Ⅱ）	03 推片系统	001 缺少 玻片存储盒1	00:玻片存储盒1未放置到位	220300100	03001	缺少玻片存储盒1	1、推片过程中未获取到玻片；	1、安装玻片存储盒，并检查玻片存储盒是否推到位。			无	玻片存储盒 = 0 停止进样； / 玻片存储盒 = 1 显示报警。	自动进样 正常进样
2 运行故障	2（Ⅱ）	03 推片系统	002 缺少 玻片存储盒2	00:玻片存储盒2未放置到位	220300200	03002	缺少玻片存储盒2	1、推片过程中未获取到玻片；	1、安装玻片存储盒，并检查玻片存储盒是否推到位。			无
2 运行故障	1（Ⅰ）	03 推片系统	100 从玻片存储盒1 取玻片至加样位 失败，原因：缺少玻片	00:动作失败 / 01:玻片缺少（暂无） / 99:动作超时	210310000	03100	从玻片存储盒1取玻片至加样位失败，原因：缺少玻片	1、推片过程中未获取到玻片；	1、请补充玻片； / 2、点击“消除故障”。			无
2 运行故障	1（Ⅰ）	03 推片系统	102 从玻片存储盒1 取玻片至打印位 失败，原因：缺少玻片	00:动作失败 / 01:玻片缺少（暂无） / 99:动作超时	210310200	03102	从玻片存储盒1取玻片至打印位失败，原因：缺少玻片	1、推片过程中未获取到玻片；	1、请补充玻片； / 2、点击“消除故障”。			无
2 运行故障	1（Ⅰ）	03 推片系统	101 从玻片存储盒2 取玻片至加样位 失败，原因：缺少玻片	00:动作失败 / 01:玻片缺少（暂无） / 99:动作超时	210310100	03101	从玻片存储盒2取玻片至加样位失败，原因：缺少玻片	1、推片过程中未获取到玻片；	1、请补充玻片； / 2、点击“消除故障”。			无
2 运行故障	1（Ⅰ）	03 推片系统	103 从玻片存储盒2 取玻片至打印位 失败，原因：缺少玻片	00:动作失败 / 01:玻片缺少（暂无） / 99:动作超时	210310300	03103	从玻片存储盒2取玻片至打印位失败，原因：缺少玻片	1、推片过程中未获取到玻片；	1、请补充玻片； / 2、点击“消除故障”。			无	有可用玻片，报警； / 无玻片可用，停止进样。	自动进样 正常进样
2 运行故障	1（Ⅰ）	03 推片系统	010 缺少碳带（暂无）	00:缺少碳带	210301000	03010	缺少碳带	1、打印碳带断裂； / 2、缺少打印碳带。	1、更换打印碳带； / 2、点击“消除故障”。			打印机复位并检测	无	无
2 运行故障	1（Ⅰ）	03 推片系统	108 打印机 打印文字数据 错误（暂无）	00:动作失败 / 01:碳带未安装 / 02:同步信号超时 / 03:碳架安装未到位 / 04:碳带压轮异常 / 99:动作超时	210310800	03108	打印机打印文字数据错误	1、打印机未安装； / 2、碳带未安装。	1、检查打印机是否安装到位； / 2、检测打印碳带是否安装到位； / 3、点击“消除故障”。			打印机复位并检测	无	无
2 运行故障	1（Ⅰ）	03 推片系统	109 打印机 打印二维码数据 错误（暂无）	00:动作失败 / 01:碳带未安装 / 02:同步信号超时 / 03:碳架安装未到位 / 04:碳带压轮异常 / 99:动作超时	210310900	03109	打印机打印二维码数据错误	1、打印机未安装； / 2、碳带未安装。	1、检查打印机是否安装到位； / 2、检测打印碳带是否安装到位； / 3、点击“消除故障”。			无
2 运行故障	1（Ⅰ）	03 推片系统	104 打印机 打印玻片 错误（暂无）	00:动作失败 / 01:碳带未安装 / 02:同步信号超时 / 03:碳架安装未到位 / 04:碳带压轮异常 / 99:动作超时	210310400	03104	打印机打印玻片错误	1、打印机未安装； / 2、碳带未安装。	1、检查打印机是否安装到位； / 2、检测打印碳带是否安装到位； / 3、点击“消除故障”。			无
2 运行故障	1（Ⅰ）	01 采样系统	801 采样模块初始化失败	00:动作失败 / 99:动作超时	210180100	01801	采样模块初始化失败		1、点击“消除故障”； / 2、若故障依然存在，请联系客服服务部！	Boot_80	1	重新初始化	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	1（Ⅰ）	01 采样系统	210 夹爪取夹试管 失败	00:动作失败 / 01:夹爪故障 / 02:试管小车没有避让 / 03:夹爪Z轴没有到位(碰撞其他试管) 光耦7 / 99:动作超时	210121000	01210	夹爪夹取试管失败	1、取试管时，与试管小车发生碰撞，导致丢步； / 2、取试管时，与试管架内其他试管碰撞，导致丢步； / 3、位置不准确，导致碰撞。	1、检查是否有异物阻挡； / 2、点击“消除故障”。			夹爪复位	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	1（Ⅰ）	01 采样系统	250 夹爪放回试管 失败	00:动作失败 / 01:夹爪故障(Z轴到位光耦) / 02:移栽小车没有避让(小车光耦未到位) / 03:夹爪Z轴没有到位(碰撞其他试管) / 99:动作超时	210125000	01250	夹爪放回试管失败	1、放试管时，与试管小车发生碰撞，导致丢步； / 2、放试管时，与试管架内其他试管碰撞，导致丢步； / 3、位置不准确，导致碰撞。	1、检查是否有异物阻挡； / 2、点击“消除故障”。			夹爪复位	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	2（Ⅱ）	01 采样系统	003 试管残留在夹爪上（暂无）	00:异常断电引起	220100300	01003	夹爪残留试管	1、夹取试管的时候异常断电 / 2、放试管的时候异常断电	1、点击“消除故障”，仪器将尝试取出试管。			将残留试管放置封闭进样位，并弹出	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	1（Ⅰ）	01 采样系统	219 试管全血 混匀 失败	00:动作失败 / 01:混匀电机复位失败（复位光耦） / 02:试管掉落（暂无检测） / 99:动作超时	210121900	01219	试管全血混匀失败	1、混匀电机未走到位； / 2、试管脱落。	1、检查是否有试管帽脱落； / 2、检查试管是否脱落； / 3、点击“消除故障”。			混匀模块复位	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	1（Ⅰ）	01 采样系统	220 试管拔帽 失败	00:动作失败 / 01:轨道或者拔帽Z轴上有上次的帽子 / 02:电机故障 / 99:动作超时	210122000	01220	试管拔帽失败	1、试管帽脱落，或试管帽尺寸不匹配； / 2、试管缺失； / 3、采样小车未走到位。	1、检查拔帽机构； / 2、清除异物； / 3、点击“消除故障”。			拔帽模块复位	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	1（Ⅰ）	01 采样系统	221 试管盖帽 失败	00:动作失败 / 01:判断试管是否有帽子 / 02:试管到位检测 / 03:判断试管是否成功盖帽 / 99:动作超时	210122100	01221	试管盖帽失败	1、试管帽脱落； / 2、试管缺失； / 3、采样小车未走到位。	1、检查拔帽机构； / 2、清除异物； / 3、点击“消除故障”。			拔帽模块复位	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	1（Ⅰ）	01 采样系统	301 试管采样 失败	00:动作失败 / 01:SPR01泵有问题（复位光耦） / 02:针堵住了（暂无，后 压力检测） / 03:针复位过冲了（Z轴光耦到位检测） / 04:撞针（过冲光耦） / 05:柱塞泵复位失败（同01） / 06:SPR03泵复位失败（复位光耦） / 99:动作超时	210130100	01301	试管采样失败	1、加样针变形导致无法复位，或复位超时； / 2、无待采样试管。	请联系客服服务部！			将残留试管放置封闭进样位，并弹出	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	1（Ⅰ）	01 采样系统	350 样本加样 失败	00:动作失败 / 01:SPR01泵有问题(复位光耦) / 02:针复位过冲了(复位光耦) / 99:动作超时	210135000	01350	样本加样失败	1、加样针变形导致无法复位，或复位超时； / 2、无玻片。	请联系客服服务部！			将残留试管放置封闭进样位，并弹出	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	1（Ⅰ）	01 采样系统	040 血样异常	00:	210104000	01040	血样异常	1、血样血量低； / 2、血样粘度异常； / 3、采血压力异常。	请检查样本。			无	无	无
2 运行故障	1（Ⅰ）	01 采样系统	001 试管残留 位置:试管小车	00:异常断电引起	210100100	01001	采样小车试管残留	异常断电引起	点击“消除故障”，仪器将尝试取出试管。	SamplingCartRemainTube_101	1	将残留试管放置封闭进样位，并弹出	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	1（Ⅰ）	01 采样系统	002 试管残留 位置:混匀模块	00:异常断电引起	210100200	01002	混匀模块试管残留	异常断电引起	点击“消除故障”，仪器将尝试取出试管。	MixRemainTube_101	1	将残留试管放置封闭进样位，并弹出	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	1（Ⅰ）	04 进样系统	003 试管类型异常（暂无）	00:末梢血/全血 不匹配	210400300	04003	试管不匹配	末梢血/全血与设定不匹配	无			无	停止 封闭进样	封闭进样 正常进样
2 运行故障	1（Ⅰ）	03 推片系统	020 玻片正反检测（暂无）	00:玻片前后方向错误（暂无） / 01:玻片正反放反（暂无）	210302000	03020	玻片放反	玻片放反	无			无	无
2 运行故障	1（Ⅰ）	03 推片系统	200 推片异常	00:动作失败 / 01:移栽小车上无玻片（暂无） / 02:通讯异常（有待解决） / 03:小车复位（推刀）（复位光耦）陈工补齐 / 99:动作超时	210320000	03200	推片异常	1、动作未执行到位； / 2、推片小车卡住。	1、检查是否有玻片掉落； / 2、点击“消除故障”。 / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！			推片模块复位	推片、采样模块时序停止	重新进样
2 运行故障	1（Ⅰ）	03 推片系统	005 推片小车残留玻片	00:异常断电引起	210300500	03005	推片小车玻片残留	1、异常断电引起	1、放入空的玻片篮； / 2、点击“消除故障”。	SmearCartRemainSlide_101	1	1、加载空玻片篮； / 2、将残留玻片卸载。	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	1（Ⅰ）	03 推片系统	301 推刀清洗异常	00:动作失败 / 01:推刀清洗超时（暂无） / 02:柱塞泵复位异常（复位光偶） / 03:推刀Y轴Z轴复位光耦检测。 / 99:动作超时	210330100	03301	推刀清洗异常	1、玻片掉落； / 2、夹爪碰撞到异物导致丢步。	1、检查是否有玻片掉落； / 2、点击“消除故障”。 / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！			前后夹爪复位	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	1（Ⅰ）	02 染色系统	801 染色模块初始化失败	00:动作失败 / 99:动作超时	210280100	02801	染色模块初始化失败		1、点击“消除故障”，设备将自动复位； / 2、若故障依然存在，请联系客服服务部！	Boot_80	1	重新初始化	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	1（Ⅰ）	02 染色系统	102 夹爪1 转移玻片 失败	00:动作失败 / 01:前后夹爪碰撞（微动开关） / 02:玻片掉落（光耦，精度待测试） / 99:动作超时	210210200	02102	夹爪1转移玻片失败	1、异常碰撞导致丢步； / 2、玻片粘连夹爪导致丢步。	1、检查是否有玻片掉落； / 2、点击“消除故障”。 / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！			前后夹爪复位	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	1（Ⅰ）	02 染色系统	103 夹爪1 转移玻片并避让 失败	00:动作失败 / 01:前后夹爪碰撞（微动开关） / 02:玻片掉落（光耦，精度待测试） / 99:动作超时	210210300	02103	夹爪1转移玻片并避让失败	1、异常碰撞导致丢步； / 2、玻片粘连夹爪导致丢步。	1、检查是否有玻片掉落； / 2、点击“消除故障”。 / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！
2 运行故障	1（Ⅰ）	02 染色系统	105 夹爪1 转移玻片并复位 失败	00:动作失败 / 01:前后夹爪碰撞（微动开关） / 02:玻片掉落（光耦，精度待测试） / 99:动作超时	210210500	02105	夹爪1转移玻片并复位失败	1、异常碰撞导致丢步； / 2、玻片粘连夹爪导致丢步。	1、检查是否有玻片掉落； / 2、点击“消除故障”。 / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！
2 运行故障	1（Ⅰ）	02 染色系统	152 夹爪2 转移玻片 失败	00:动作失败 / 01:前后夹爪碰撞（微动开关） / 02:玻片掉落（光耦，精度待测试） / 99:动作超时	210215200	02152	夹爪2转移玻片失败	1、异常碰撞导致丢步； / 2、玻片粘连夹爪导致丢步。	1、检查是否有玻片掉落； / 2、点击“消除故障”。 / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！
2 运行故障	1（Ⅰ）	02 染色系统	153 夹爪2 转移玻片并避让 失败	00:动作失败 / 01:前后夹爪碰撞（微动开关） / 02:玻片掉落（光耦，精度待测试） / 99:动作超时	210215300	02153	夹爪2转移玻片并避让失败	1、异常碰撞导致丢步； / 2、玻片粘连夹爪导致丢步。	1、检查是否有玻片掉落； / 2、点击“消除故障”。 / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！
2 运行故障	1（Ⅰ）	02 染色系统	154 夹爪2 转移玻片至玻片篮 失败	00:动作失败 / 01:前后夹爪碰撞（微动开关） / 02:玻片掉落（光耦，精度待测试） / 99:动作超时	210215400	02154	夹爪2转移玻片至玻片篮失败	1、异常碰撞导致丢步； / 2、玻片粘连夹爪导致丢步。	1、检查是否有玻片掉落； / 2、点击“消除故障”。 / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！
2 运行故障	1（Ⅰ）	02 染色系统	003 夹爪1 玻片残留（暂无）	00:异常断电引起	210200300	02003	夹爪1玻片残留	异常断电引起	1、放入空的玻片篮； / 2、点击“消除故障”，仪器将自动清理残余玻片； / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！			1、加载空玻片篮； / 2、将残留玻片卸载。	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	1（Ⅰ）	02 染色系统	004 夹爪2 玻片残留（暂无）	00:异常断电引起	210200400	02004	夹爪2玻片残留	异常断电引起	1、放入空的玻片篮； / 2、点击“消除故障”，仪器将自动清理残余玻片； / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！
2 运行故障	1（Ⅰ）	02 染色系统	001 染色槽 玻片残留	00:异常断电引起	210200100	02001	染色盒玻片残留	异常断电引起	1、放入空的玻片篮； / 2、点击“消除故障”，仪器将自动清理残余玻片； / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！	StainSlideRemain_101		1、加载空玻片篮； / 2、将残留玻片卸载。	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	2（Ⅱ）	02 染色系统	010 染色槽 染色液残留	00:异常断电引起	220201000	02010	染色盒染色液残留	异常断电引起	1、点击“消除故障”，仪器将尝试清洗染色盒； / 2、若故障依然存在，请联系客服服务部！	StainSlot_Not_Clean		1、抽干残留染液； / 2、清洗染色槽。	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	1（Ⅰ）	02 染色系统	007 只染位夹取玻片失败（暂无）	01:玻片篮抽屉1未推到位（微动开关） / 02:缺少玻片篮1（微动开关） / 03:玻片篮抽屉2未推到位（微动开关） / 04:缺少玻片篮2（微动开关）	210200701	02007	只染位夹取玻片失败	1、抽屉未推到位； / 2、抽屉中未放置玻片篮。	1、放置玻片篮并推入到位； / 2、点击“消除故障”。			重新检测并夹取玻片	停止 只染色流程	只染色流程 正常进样
2 运行故障	1（Ⅰ）	01 采样系统	501 翻转小车 转移样本失败	00:动作失败 / 01:小车到染色等待位检测； / 02:小车翻转到位检测（到位光耦）。 / 03:有无玻片检测（光耦） / 04：翻转小车没有翻转到位 光耦25 / 99:动作超时	210150100	01501	翻转小车转移样本失败	1、翻转机构卡住； / 2、玻片掉落； / 3、夹爪位置不准确。	1、检查是否有玻片掉落； / 2、点击“消除故障”； / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！			翻转小车复位	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	1（Ⅰ）	01 采样系统	620 推片后 烘干风扇 异常（暂无）	00:动作失败 / 01:风扇未开启（暂无） / 02:风扇位置未复位（光耦） / 99:动作超时	210162000	01620	推片后烘干风扇异常	1、风扇异常； / 2、风扇位置未复位； / 3、加热器未开启。	1、检查风扇加热系统； / 2、若故障依然存在，请联系客服服务部！			无	无	无
2 运行故障	1（Ⅰ）	02 染色系统	203 推玻片篮到扫描仪失败	00:动作失败 / 01:平台到位检测（Z轴到位检测） / 02:推杆复位检测 / 03:推杆到位检测（到位光耦） / 99:动作超时	210220300	02203	推玻片篮到扫描仪失败	1.玻片篮在Z轴上并且没有到位 / 2.推片X轴推到一半	1、检查是否异物遮挡； / 2、点击“消除故障”； / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！			无	无	无
2 运行故障	2（Ⅱ）	02 染色系统	020 缺少玻片篮（暂无）	00:启动时缺少玻片篮	220202000	02020	缺少玻片篮	当进样开始时，经过检测，玻片篮数量不够	1、放入空的玻片篮； / 2、点击“消除故障”。 / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！			1、加载空玻片篮； / 2、将残留玻片卸载。	无	无
2 运行故障	2（Ⅱ）	02 染色系统	200 玻片篮装载失败	00:动作失败 / 01:触碰至微动开关 / 99:动作超时	220220000	02200	玻片篮装载失败	1、玻片篮歪斜，导致无法触碰至微动开关； / 2、异物阻塞，导致无法推到位。	1、放入空的玻片篮； / 2、点击“消除故障”。 / 3、若故障依然存在，请联系客服服务部！	stain_NewRecycleBox_80		无	无	无
2 运行故障	2（Ⅱ）	02 染色系统	021 玻片篮卸载区满（暂无）	00:篮子数量超出范围	220202100	02021	已制玻片输出区满	1.篮子数量超出范围 / 2.没有篮子则检测光耦有问题	1、清除玻片输出区玻片篮； / 2、点击“立即弹出”或“消除故障”			重新加载玻片篮	无	无
2 运行故障	2（Ⅱ）	02 染色系统	031 扫描仪入口区满（联机模式）	00:篮子数量超出范围	220203100	02031	扫描仪进样区满	1.篮子数量超出范围 / 2.没有篮子则检测光耦有问题	1、清除扫描仪入口区玻片篮； / 2、若故障依然存在，请联系客服服务部！			重新检测	玻片篮推出至人工位	玻片篮推出至扫描仪
2 运行故障	2（Ⅱ）	02 染色系统	030 扫描仪未连接（联机模式）	00:异常断电引起	220203000	02030	扫描仪未连接	1、扫描仪未开机； / 2、网线未连接。	1、检查扫描仪是否开机； / 2、检查扫描仪是否与推片机连接			无	无	无
2 运行故障	2（Ⅱ）	02 染色系统	002 翻转小车玻片残留	00:异常断电引起	220200200	02002	翻转小车玻片残留	异常断电引起	1、放入空的玻片篮； / 2、点击“消除故障”。	StainCartRemainSlide_101		1、加载空玻片篮； / 2、将残留玻片卸载。	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	2（Ⅱ）	02 染色系统	019 开机残留玻片篮	00:异常断电引起	220201900	02019	残留玻片篮	异常断电引起	自动处理			无	无	无
2 运行故障	1（Ⅰ）	02 染色系统	210 玻片烘干风扇异常（暂无）	00:动作失败 / 01:风扇未开启（暂无） / 02:加热器未开启（温控查询对比） / 03:温度过高 / 99:动作超时	210221000	02210	玻片烘干风扇异常	1、风扇异常； / 2、风扇位置未复位； / 3、加热器未开启。	1、检查风扇加热系统； / 2、若故障依然存在，请联系客服服务部！			无	正常流程	正常流程
2 运行故障	2（Ⅱ）	08 耗材	001 缺少染色液A1	00:浮子（余量）（暂定）	220800100	08001	缺少染色液A1	1、缺少试剂； / 2、检测信号未装好。	1、加注染色液A1； / 2、若故障依然存在，请联系客服服务部！	Lack_of_A1		无	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	2（Ⅱ）	08 耗材	002 缺少染色液B1	00:浮子（余量）（暂定）	220800200	08002	缺少染色液B1	1、缺少试剂； / 2、检测信号未装好。	1、加注染色液B1； / 2、若故障依然存在，请联系客服服务部！	Lack_of_B1		无	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	2（Ⅱ）	08 耗材	003 缺少染色液A2（暂无）	00:浮子（余量）	220800300	08003	缺少染色液A2	1、缺少试剂； / 2、检测信号未装好。	1、加注染色液A2； / 2、若故障依然存在，请联系客服服务部！	Lack_of_A2		无	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	2（Ⅱ）	08 耗材	004 缺少染色液B2（暂无）	00:浮子（余量）	220800400	08004	缺少染色液B2	1、缺少试剂； / 2、检测信号未装好。	1、加注染色液B2； / 2、若故障依然存在，请联系客服服务部！	Lack_of_B2		无	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	2（Ⅱ）	08 耗材	005 缺少无水甲醇	00:浮子（余量）	220800500	08005	缺少无水甲醇	1、缺少试剂； / 2、检测信号未装好。	1、加注无水甲醇； / 2、若故障依然存在，请联系客服服务部！	Lack_of_Fix		无	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	2（Ⅱ）	08 耗材	006 缺少去离子水	00:浮子（余量）	220800600	08006	缺少去离子水	1、缺少试剂； / 2、检测信号未装好。	1、加注去离子水； / 2、若故障依然存在，请联系客服服务部！	Lack_of_Water		无	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	2（Ⅱ）	08 耗材	007 稀释液	00:浮子（余量）	220800700	08007	缺少稀释液	1、缺少试剂； / 2、检测信号未装好。	1、添加稀释液； / 2、若故障依然存在，请联系客服服务部！	Lack_of_Diluent		无	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	2（Ⅱ）	08 耗材	008 玻片存储盒1 缺少玻片	00:	220800800	08008	玻片存储盒1缺少玻片		1、添加玻片； / 2、若故障依然存在，请联系客服服务部！	Lack_of_Slide_1		无	正常流程	正常流程
2 运行故障	2（Ⅱ）	08 耗材	008 玻片存储盒2 缺少玻片	00:	220800800	08008	玻片存储盒2缺少玻片		1、添加玻片； / 2、若故障依然存在，请联系客服服务部！	Lack_of_Slide_2		无	正常流程	正常流程
2 运行故障	2（Ⅱ）	08 耗材	009 缺少碳带（有待验证）	00:	220800900	08009	缺少碳带	1、缺少试剂； / 2、检测信号未装好。	1、添加打印碳带； / 2、若故障依然存在，请联系客服服务部！			无	停止打印流程	正常流程
2 运行故障	2（Ⅱ）	08 耗材	010 废液罐满	00:浮子检测（余量）	220801000	08010	废液罐满	1、废液满； / 2、检测信号未装好。	1、请清空废液。 / 2、若故障依然存在，请联系客服服务部！	WasteTank_Full		无	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	2（Ⅱ）	08 耗材	011 废液瓶1满	00:浮子检测（余量）	220801100	08011	废液瓶1满	1、废液满； / 2、检测信号未装好。	1、请清空废液。 / 2、若故障依然存在，请联系客服服务部！	Waste1_Full		无	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	2（Ⅱ）	08 耗材	012 废液瓶2满	00:浮子检测（余量）	220801200	08012	废液瓶2满	1、废液满； / 2、检测信号未装好。	1、请清空废液。 / 2、若故障依然存在，请联系客服服务部！	Waste2_Full		无	停止 自动进样	自动进样 正常进样
2 运行故障	1（Ⅰ）	09 环境	001 气罐（正压）	01:气压低于最低值； / 02:气压高于最大值。	210900101	09001	气压（正压）异常	1、正压罐，气压低于最低值； / 2、正压罐，气压高于最大值。	请联系客服服务部！			无	全部时序停止	正常流程
2 运行故障	1（Ⅰ）	09 环境	002 气罐（负压）	01:负压罐，气压低于最低值	210900201	09002	气压（负压）异常	1、负压罐，气压低于最低值。	请联系客服服务部！			无	全部时序停止	正常流程
2 运行故障	1（Ⅰ）	09 环境	003 温湿度异常	01:温度异常； / 02:湿度异常	210900301	09003	温湿度异常		请检查温湿度。			无	全部时序停止	正常流程
2 运行故障	1（Ⅰ）	09 环境	004 气源未开启	01:气源未开启	210900401	09004	气源未开启		1、请开启气源。 / 2、若故障依然存在，请联系客服服务部！			无	全部时序停止	正常流程
2 运行故障	2（Ⅱ）	09 环境	005 前面壳打开（暂无）	01:微动开关	220900501	09005	前翻门打开		请盖紧前翻门。			无	正常流程	正常流程