        BD2000-中位机-下位机通讯协议
修订记录
版本	内容	时间	修订人	备注
1.0.0	第一版样机时序		吴照栋
1.0.2	组合时序编号整理		刘宇飞
2.4.0	调整夹取试管混匀功能		刘宇飞
2.9.0	新增液路时序		周聪
2.14.0	新增液路维护时序		刘宇飞
3.0.0	染色逻辑时序变更-低耗液量，高速		刘宇飞
3.1.0	删除部分新版120速仪器不需要的时序，并修改、增加了部分时序		周聪
4.0.0	新设备，变更光耦，液路时序	2023-07-12	刘宇飞，陈见红	设备6#~12#

# 1、中位机-20路电机板通信协议（ID-0x31）【采样模块】
光耦		步进电机		阀		直流调速泵
0	扫码Z轴电机复位	0	扫码Z轴电机	0	排水气阀
1		1	试管旋转电机	1	玻片除尘气阀1
2	试管夹爪Y轴电机复位	2	试管夹爪Y轴电机	2	玻片除尘气阀2
3	试管夹爪Z轴电机复位	3	试管夹爪Z轴电机	3	穿刺针夹管阀
4	试管夹爪电机复位	4	试管夹爪电机	4	加样针夹管阀
5		5	拔帽Z轴电机	5	SYR02柱塞泵电磁阀
6	试管夹爪Z轴电机工作位	6	拔帽Y轴电机	6	电磁阀SV02
7	试管夹爪Z轴电机限位	7	摇匀电机	7	SYR01柱塞泵电磁阀	泵
8		8	柱塞泵3电机（清洗）	8	穿刺拭子电磁阀	0	推片位排气风扇1
9		9	柱塞泵2电机（吸样）	9	加样拭子电磁阀	1	推片位排气风扇2
10	加样针X轴电机复位	10	加样针X轴电机	10	SYR03柱塞泵电磁阀	2	推片干燥风扇
11	加样针Z轴电机复位	11	加样针Z轴电机	11	穿刺拭子废液电磁阀
12	加样针X轴电机工作位	12	柱塞泵1电机（加样）	12	针池废液电磁阀
13	加样针Z轴电机撞针光耦	13	推片Y轴电机	13	加样拭子废液电磁阀
14	拔帽Z轴复位	14	翻转X轴电机	14	1#夹爪Z轴电机刹车
15	拔帽Y轴复位	15	翻转电机			输入检测
16	拔帽Y轴工作位	16				0	稀释液缺液检测
17	摇匀组件Y轴电机复位	17				1	网织红染液检测
18		18
19
20	注塞泵3（清洗）复位
21	注塞泵2（吸样）复位
22	注塞泵1（加样）复位
23	推卡Y轴电机复位
24	翻转组件X轴电机复位
25	翻转电机水平复位					输出
26	翻转电机垂直复位					0	空压机控制板
27	翻转X轴到位检测					1	电磁定量泵
28	翻转玻片有无检测
29
30
31
32	拨帽试管帽检测

组合动作	功能代码	参数
板卡1初始化	801
加样模块液路初始化	802
试管扫码
压紧试管并旋转试管	100

取试管（摇匀/不摇匀）
样本夹爪从试管架或急诊位夹出试管	210	P[0]取试管位置： / 0:试管架 / 1:急诊位
样本夹爪将试管送至摇匀位	211
样本夹爪将试管送至样本小车位	213
样本夹爪将试管从摇匀位送至样本小车位	214
样本摇匀	219
样本小车到拔帽位拔帽后到吸样位	220
样本小车到拔帽位压帽后复位	221
样本小车到吸样位	222
样本小车从吸样位复位	223
样本小车到拔帽位压帽后复位（异常断电）	224
样本小车走到试管帽检测位	225
样本夹爪从样本小车夹试管到试管架或急诊位	250	P[0]放回试管位置： 0.试管架 1.急诊位
样本夹爪张开	251
样本夹爪闭合	252
样本夹爪从混匀位夹试管到试管架或急诊位	254	P[0]放回试管位置： 0.试管架 1.急诊位
吸样
加样针吸样	301
加样针吸样_微量血混匀	303
加样
加样针到玻片上加样	350	P[0]加样量
加样针到网织红池吐样并混匀	351
加样针吸网织红混合液	352
网织红染液注液	353
指示灯
运行指示灯亮灭	370	P[0]：红灯：0关，1开 / P[1]：绿灯：0关，100开 / P[2]：黄灯：0关，1开
运行指示灯闪烁	371	P[0]：3:红灯 4:黄灯 5:绿灯
指示灯绿灯呼吸效果	372
关闭指示灯	373		在切换灯状态时都需要先调用该时序关闭之前的状态
清洗
清洗加样针_测试用	401		必须在吸样加样流程完成后再调用
清洗加样针_维护用	402
到网织红位用无水甲醇清洗加样针	403
翻转机构
染色小车(翻转机构) 复位	500
染色小车(翻转机构)装载玻片	501
染色小车(翻转机构)风干，然后运输至 染色输入位	502
染色小车运输至 染色输入位	503
玻片去尘
关闭卡仓去尘气阀	600	P[0] 1：左卡仓 2：右卡仓
打开卡仓去尘气阀	601	P[0] 1：左卡仓 2：右卡仓
过滤器排水	602		定时：30min
加热器
烘干风扇开	620		风扇开，加热开
烘干风扇关	621		风扇关，加热关

# 2、中位机-20路电机板通信协议（ID-0x32）【染色模块】
2.1 ID映射表
光耦		步进电机		阀		直流调速泵
0	前夹爪X轴电机复位	0	前夹爪X轴电机	0	气泡混匀气阀1	1	染色干燥风扇
1	前夹爪Y轴电机复位	1	前夹爪Y轴电机	1	气泡混匀气阀2	2	染色位排气风扇1
2	前夹爪Z轴电机复位	2	前夹爪Z轴电机	2	固定液电磁阀	3	染色位排气风扇2
3		3	后夹爪X轴电机	3	去离子水电磁阀
4	后夹爪X轴电机复位	4	后夹爪Y轴电机	4	染液A1电磁阀
5	后夹爪X轴电机限位	5	后夹爪Z轴电机	5	染液B1电磁阀
6	后夹爪Y轴电机复位	6	玻片篮运输Y轴电机1	6	染液B2电磁阀
7	后夹爪Z轴电机复位	7	玻片篮变轨电机	7	染液A2电磁阀	泵
8		8	玻片篮运输Y轴电机2	8	中转位电磁阀	0	染色池废液泵
9	玻片夹爪防撞检测开关	9	玻片篮运输Z轴电机	9	纯水清洗位电磁阀
10	玻片篮推入Y轴电机复位	10	玻片篮推出X轴电机	10	纯水切换电磁阀
11	玻片篮推入Y轴电机到位	11	固定液蠕动泵	11	固定液切换电磁阀
12	玻片篮变轨电机复位	12		12	气泡混匀1电磁阀
13	玻片篮推出Y轴电机复位	13	染色液A1蠕动泵	13	气泡混匀2电磁阀
14	玻片篮推出X轴电机到位	14	染色液B1蠕动泵	14	染液A1单向电磁阀1
15	玻片篮推出Z轴电机复位	15	染色液B2蠕动泵	15	染液A1单向电磁阀2	输入检测
16	玻片篮运输Z轴电机到位	16	染色液A2蠕动泵	16	网织红固定液电磁阀	0	固定液缺液检测
17	玻片篮推出X轴电机复位	17	加液Y轴电机	17	网织红废液电磁阀	1	染液A1缺液检测
18	左只染位玻片篮检测	18	抽废液Y轴电机	18	固定液废液电磁阀	2	染液B1缺液检测
19	右只染位玻片篮检测		抽废液Z轴电机	19	染液A1废液1电磁阀	3	染液B2缺液检测
20	玻片篮玻片有无检测			20	工作液C1废液电磁阀	4	染液A2缺液检测
21	左只染位到位检测			21	中转位废液电磁阀	5	去离子水缺液检测
22	右只染位到位检测			22	工作液C2a废液电磁阀	6	废液1满液检测
23	进玻片篮检测1			23	工作液C2b废液电磁阀	7	废液2满液检测
24	进玻片篮检测2			24	纯水清洗废液电磁阀
25	进玻片篮检测3			25	干燥位废液电磁阀	输出
26	进玻片篮检测4
27	进玻片篮检测5
28	进玻片篮检测6
29	抽废液Y轴电机原点
30	加液Y轴电机原点
31	抽废液Z轴电机原点
32	玻片篮玻片有无检测
33	出玻片篮检测1
34	出玻片篮检测2
35	出玻片篮检测3
36	出玻片篮检测4
37	出玻片篮检测5
38	出玻片篮检测6
39	气爪1左光耦
40	气爪1右光耦
41	气爪2左光耦
42	气爪2右光耦

组合动作	功能代码	参数	备注
板卡2初始化	801
染色模块液路灌注	802
灌注去离子水	803		仅在维护功能中使用
灌注固定液	804		仅在维护功能中使用
灌注染色液A1	805
灌注缓冲液B1	806
灌注染色液A2	807		仅在维护功能中使用
灌注缓冲液B2	808		仅在维护功能中使用
电爪/气爪
前玻片夹爪 Y轴复位	101
前玻片夹爪 转移玻片	102	p[0]:转移起始位 p[1]:转移终点位
前玻片夹爪 转移玻片后避让	103	p[0]:转移起始位 p[1]:转移终点位
前玻片夹爪 从左只染位转移玻片	104	p[0]:转移起始位 p[1]:转移终点位
前玻片夹爪 转移玻片后复位	105	p[0]:转移起始位 p[1]:转移终点位
前玻片夹爪 从左只染位转移玻片后复位	106	p[0]:转移起始位 p[1]:转移终点位
前玻片夹爪 从右只染位转移玻片	107	p[0]:转移起始位 p[1]:转移终点位
前玻片夹爪 从右只染位转移玻片后复位	108	p[0]:转移起始位 p[1]:转移终点位
前玻片夹爪张开	109
前玻片夹爪闭合	110
前玻片夹爪从玻片输入位转移玻片	111	p[0]:转移终点位

后玻片夹爪Y轴复位	151
后玻片夹爪转移玻片	152	p[0]:转移起始位 p[1]:转移终点位
后玻片夹爪转移玻片后避让	153	p[0]:转移起始位 p[1]:转移终点位
后玻片夹爪转移玻片到玻片篮	154	p[0]:转移起始位 p[1]:转移终点位
后玻片夹爪张开	155
后玻片夹爪闭合	156
前后夹爪复位	157
后玻片夹爪从玻片输入位转移玻片到玻片篮	158	p[1]:转移终点位	仅供只打印模式用

玻片篮
推入玻片篮	200
推出玻片篮到风干位	201
推出玻片篮到人工位	202
推出玻片篮到阅片仪	203
烘干风扇开	210		风扇开，加热开
烘干风扇关	211		风扇关，加热关
染色
加注 固定位1	300	p[0]:容量（%）	加液，补液
加注 固定位2	301	p[0]:容量（%）	加液，补液
排空 固定位1	302
排空 固定位2	303
加注无水甲醇到网织红染色杯	304
加注无水甲醇到推刀清洗池	305

加液针加注染色液A1	310	p[0]:位置
加液针加注缓冲液B1	311	p[0]:位置
加液针加注混合液A1+B1	312	p[0]:位置，p[1]容量a（%） p[2]容量b（%）
加液针加注染色液A2	313	p[0]:位置
加液针加注缓冲液B2	314	p[0]:位置
加液针加注混合液A2+B2	315	p[0]:位置，p[1]容量a（%） p[2]容量b（%）
加液针加注去离子水	316	p[0]:位置
加液针加注无水甲醇	317	p[0]:位置
加液针复位	318

排液针复位	330
排液针排液后抬升	331	p[0]:位置
排液针排液后不抬升	332	p[0]:位置
排液针抬升	333
排液针不动只抽液	334

清洗位1清洗玻片	340
清洗位2清洗玻片	341

去离子水清洗加液针和排液针	350
无水甲醇清洗加液针和排液针	351
去离子水清洗单个染色盒	352	p[0]:位置
无水甲醇清洗单个染色盒	353	p[0]:位置
清空废液罐内的废液	354
排空网织红染色杯	355
排空针组件清洗池	356

指示灯
左玻片仓 指示灯亮	370	P[0]：红灯：0关，1开 / P[1]：绿灯：0关，1开 / P[2]：黄灯：0关，1开
左玻片仓 指示闪烁	371	P[0]：3:红灯 4:黄灯 5:绿灯
左玻片仓 指示灯灭	372
右玻片仓 指示灯亮	373	P[0]：红灯：0关，1开 / P[1]：绿灯：0关，1开 / P[2]：黄灯：0关，1开
右玻片仓 指示闪烁	374	P[0]：3:红灯 4:黄灯 5:绿灯
右玻片仓 指示灯灭	375

左只染位 指示灯亮	380	P[0]：红灯:3 绿灯:5
左只染位 指示灯闪烁	381
左只染位 指示灯灭	382
右只染位 指示灯亮	383	P[0]：红灯：1 绿灯：2
右只染位 指示灯闪烁	384
右只染位 指示灯灭	385

蜂鸣器
蜂鸣器关	390
蜂鸣器长响	391		一直响
蜂鸣器长响（响一定时间）	392	P[0]：时间ms
蜂鸣器按频率响	393		一直响

# 3、中位机-8路电机板通信协议（ID-0x33）【推片模块】
光耦		步进电机		阀		直流调速泵
0	上卡电机1复位	0	上卡电机1	0	SYR04柱塞泵电磁阀	0	化工废液泵PP09
1	上卡电机2复位	1	上卡电机2	1	推片池废液电磁阀
2	玻片台X轴电机复位	2	玻片台X轴电机	2	推刀干燥1
3	玻片台Y轴电机复位	3	玻片台Y轴电机	3	推刀干燥2
4	推头Y轴电机复位	4	推头Y轴电机
5	推头Z轴电机复位	5	推头Z轴电机
6	注塞泵4（清洗）复位	6	注塞泵4（清洗）
7						泵
8						0	推片池废液泵DP03
9	玻片台X轴电机工作位
10
11	推头Y轴电机工作位检测
12	玻片台X轴电机打印位
13	玻片台X轴电机翻转位
14	上卡电机1极限位
15	上卡电机2极限位					输入检测
16						0
17	上卡1卡仓检测
18	卡仓1玻片余量检测
19
20	上卡2卡仓检测
21	卡仓2玻片余量检测
22

						输出
						1

组合动作	功能代码	参数
复位	801
液路系统灌注后清洗（推片模块）	802
小车复位	803
取 玻片
卡仓1推出新玻片，不打印 送至 加样位	100
卡仓2推出新玻片，不打印 送至 加样位	101
卡仓1推出新玻片到 打印位/扫码位	102
卡仓2推出新玻片到 打印位/扫码位	103
打印玻片	104		需提前设置打印机
将打印位/扫码位的玻片送到 加样位	105
将打印位/扫码位的玻片送到 翻转位	106
推片
推片，推片完成后输送玻片到翻转位	200	P[0]: 角度 / P[1]: 速度
清洗
超声波清洗池注液	300
清洗推刀	301
超声波清洗池排液开	302
超声波清洗池排液关	303
清洗 推刀清洗池	304		维护用
玻片扫码
玻片扫码打开	601	p[0]:超时 ms
玻片扫码关闭	602

# 4、中位机-打印板通信协议（ID-0x80）【打印模块】
组合动作类
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xA040	打印机复位	/		必须先复位才能正常工作
0xA041	打印头就位	/		打印头到达玻片位，等待开始打印的同步信号
0xA042	发送打印数据	N	Byte0: / 设置第一行 / 设置第二行 / 设置第三行 / 设置第四行(固定为一维条码或者二维码) / Byte1~N: / 文本数据	注意： / 单行最大长度为20字节。 / 哪行不打印长度就设为0 / 3. 一维条码和二维码内容只体现样本编号信息。
0xA043	更换碳带	1	Byte0: / 0:准备更换 / 1:完成更换
0xA044	收碳带	/

设置类
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xB001	打印模版设置	1	Byte0: / 0：打印文本数据 / 1：打印文本数据 + 二维码
0XB002	打印头下降位置	2	Byte0-Byte1: / 位置
0XB003	打印灰度设置	1	Byte0: / 灰度值
0XB004	碳带回收步距设置	1	Byte0: / 步距值
0XB005	打印角度设置	1	Byte0: / 0: 0度 / 1: 90度 / 2: 180度

查询类
命令	说明	参数
		长度（byte）	说明	备注
0xB031	检测到的状态	1+1	Bytes[0]：光耦ID / Bytes[1]：状态，1高电平，0低电平	ID 映射：见 ID 映射表
0xB032	打印头温度	1	Bytes[0]：温度

0123456789
2021-11-8
50%

命令	说明	Byte0~N
0xA043	发送打印数据	‘0’,’1’ ,’2’ ,’3’ ,’4’ ,’5’ ,’6’ ,’7’ ,’8’ ,’9’,’\n’, / ’2’ ,’0’ ,’2’ ,’1’ ,’-’ ,’1’ ,’1’ ,’1’ ,’8’ , ’\n’, / ’5’ ,’0’ ,0x25,

新增时序—发送给ID：0x33运动板
Funtion107 打印头就位
Funtion108 打印文字数据
Funtion109 打印二维码数据
Funtion110 打印条形码数据
Funtion111 结束打印

新增协议—发送给ID：0x80 打印板
0xA060 打印头就位
0xA061 打印文字数据
0xA062 打印二维码数据
0xA063 打印条形码数据
0xA064 结束打印